氯测试套件

K-2513: 0 - 5.00 ppm (Prog. # 32)

K-2523: 0 - 5.00 ppm (Prog. # 32 or 33)

# 仪器设置

使用CHEMetrics光度计，请遵循操作员手册中的设置测量程序。

对于分光光度计，请按照制造商的说明将波长设置为515 nm，并使用提供的空白安瓿瓶将仪器归零。

安全信息

在执行此测试程序之前，请阅读SDS（可从www.chemetrics.com获取）。 戴安全眼镜和防护手套。

游离氯程序

1.将样品杯装入25 mL待测样品的标记（图1）

2.将安瓿瓶放入样品杯中，抓住末端折断，安瓿瓶将自动填充样品，（图2）。

3.要混合安瓿瓶，倒转几次，气泡从一端到另一端，1~2min结束

4.干燥安瓿，等待1分钟进行显色。

5.将Vacu-vial安瓿瓶插入光度计，先平端，读数，并获得ppm（mg / L）氯

总氯程序（仅限K-2513）

1.在空样品杯中加入5滴A-2500活化剂溶液。

2.将样品杯装入25 mL要测试的样品。

3.从步骤2开始，开始执行程序。

测试方法

Chlorine Vacu-vials®1检测试剂盒采用DPD化学.2,3游离氯氧化DPD（N，N-二乙基 - 对苯二胺）

形成与氯成正比的粉红色物种浓度。 其他卤素，臭氧和卤化剂将产生高测试结果。 浓度显着高于测试范围的氯可能会阻止正确的颜色发展，从而导致测试结果不佳